На фірмовому бланку MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD.

Сертифікат якості

Ми, MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD, надаємо даний сертифікат якості продукції для підтвердження якості та безпеки матеріалу, що використовується під час виробництва напальчників

| LOТ (ПАРТІЯ) | 20209105 |  |  | Дата виготовлення |  | 2020.12.20 |  |  |  | Термін придатності |  |  | 2027.12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва виробу | Напальчник медичний розмір L |  |  |  |  |  |  |  | Зразки |  |  |  | 100 шт. |
| Параметр, що контролюється |  |  | Технічні вимоги |  |  |  |  | Отримані дані |  |  |  | Результат |  |
| Міцність на розтягнення MPa (МПа), перед старінням |  |  | ≥23.5 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Розтяжіння (%), перед старінням |  |  | ≥750 |  |  |  |  | 820 |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Міцність на розтягнення MPa (МПа), після старіння |  |  | ≥20.5 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Розтяжіння (%), після старіння |  |  | ≥750 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Зовнішній вигляд |  |  | має бути однорідного кольору, без проколів, надривів, сторонніх часточок та забруднень |  |  |  |  |  |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Злипання |  |  | після 5 d (доб)тестувань не виявлено |  |  |  |  |  |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Матеріал |  |  | натуральний латекс |  |  |  |  |  |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Колір |  |  | бежевий |  |  |  |  |  |  |  |  | кваліфіковано |  |
| Технічні характеристики та розміри: |  |  | Вага, g (г) |  | Ширина, mm (мм) |  | Довжина, mm (мм) |  |  | Товщина шару, mm (мм) | Подвійна товщина шару наконечника, mm (мм) |  |  |
|  |  |  | 0,52-0,55 |  | 27-30 |  | 65-70 |  |  | 0,21-0,24 | 0,27- 0,3 |  |  |
| Висновок |  | продукція відповідає технічним вимогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інспектор Mr. You Kang

Ми підтверджуємо, що матеріал, застосований під час виробництва, є безпечний та не наносить ніякої шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу.

Печать

Уповноважений представникв Україні:
ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»
Україна, 61050 м. Харків
вул. Франківська, буд.14
тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.ua