ГОЛКА ХІБА СТАНДАРТНА ЗАТОЧКА «ОЛІВЕЦЬ»

Голка Хіба стандартна заточка «олівець» використовується в хірургії та урології для черезшкірної пункції внутрішніх органів з діагностичною і лікувальною метою, а також для установки катетера. Заточка «олівець» призначена для проходження м’яких тканин по прямій траєкторії й дозволяє безпечно маніпулювати голкою після видалення мандрена.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- заточка робочого кінця «олівець»;

- на проксимальному кінці канюля Луєра ;

- знімний мандрен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерна ручка на проксимальному кінці мандрена;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- за потреби здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з ман дреном;

- під час здійснення пункції за допомогою ультразвукового апарата провести пунктирну лінію до визначеної точки внутрішнього органу, порожнини чи протоки відповідно до медичних показань;

- вийняти мандрен із просвіту голки;

- підключити до канюлі Луєра шприц, щоб узяти зразки рідини для аналізу;

- за потреби можна ввести у місце пункції розчини лікувальних препаратів, підключивши до голки шприц;

- голка також може використовуватися для встановлення катетера;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір, G | Діаметр, мм | Довжина голки, мм | Кольори мандрена |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0,85 | 150; 220; 320 | Зелений |
| 18 | 1,20 | 150; 220; 320 | Рожевий |
| 17 | 1,50 | 150; 220; 320 | Білий |
| 15 | 1,80 | 150; 220; 320 | Зелений |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.