ГОЛКА ДЛЯ ТОРАКОЦЕНТЕЗУ / ЛАПАРОЦЕНТЕЗУ

Голка призначена для надання першої допомоги при напруженому пневмотораксі на догоспітальному етапі.

ГОЛКА:

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 110 мм;

- розмір голки G 15, G 13;

- заточка типу Квінке короткого зрізу;

- канюля Луєра на проксимальному кінці;

- стерилізована оксидом етилену.

КАТЕТЕР:

- виготовлений із рентгеноконтрастної медичної нетоксичної полімерної композиції;

- довжина  80 мм;

- діаметр катетера відповідає діаметру голки;

- відкритій дистальний кінець конусної форми;

- канюля Луєра на проксимальному кінці;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- місце пункції обробити антисептичним розчином;

- здійснити пункцію голкою з катетером під кутом в 90 градусів до грудної клітини;

- після установки вийняти голку з просвіту катетера;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера, за необхідності подовжувач та ємність;

- провести всі необхідні процедури;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.