ГОЛКА ДЛЯ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ

(типу Хіба)

Голка використовується для біопсії м’яких тканин: шкіри, м’язів, сосудів в яких підозрюють злоякісні пухлини. Застосовується в діагностиці для забору клітин для проведення гістології та цитології.

-  виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- мітки позиціонування по всій довжині голки;

- обмежувач глибини пункції;

- полімерний тримач на проксимальному кінці ;

- мандрен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- кольорове маркування тримача мандрена;

- полімерна канюля на проксимальному кінці голки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце  втручання антисептиком;

- накласти стерильні серветки навколо місця  пункції;

- здійснити місцеву анестезію ;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з мандреном;

- заздалегідь, встановити обмежувач на необхідну глибину;

- обережно ввести вістря голки в уражений орган різким рухом, контролюючі введення мітками та УЗД;

- вилучити мандрен, просунути голку до об’єкту пункції;

- здійснити відбір зразка для біопсії за допомогою шприця;

- порожня голки захоплює фрагмент, необхідний для гістологічного дослідження;

- після  проведення процедури видалити голку;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір G | Діаметр, мм | Довжина голки (мм) | Кольорове маркування |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,85 | 200 | Жовтий |
| 18 | 1,2 | 200 | Рожевий |
| 17 | 1,5 | 200 | Білий |
| 15 | 1,8 | 200 | Зелений |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.