ДРЕНАЖ ТИПУ «РЕДОН»

Дренаж типу «Редон» використовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренування порожнин і післяопераційних ран.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду (твердість по Шору  50 або 70 ум.один.);

- довжина 500 мм;

- відкритий дистальний кінець ;

- перфорація дистального кінця впродовж 75 мм;

- кольорова рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренажну трубку в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у порожнину чи рану;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- підключити дренаж до аспіраційної системи за допомогою подовжувача із затисною канюлею чи опустити його кінець у ємність для збору рідини;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 9 | 3.0 |
| 12 | 4.0 |
| 15 | 5.0 |
| 18 | 6.0 |
| 24 | 8.0 |
| 26 | 8,6 |
| 30 | 10.0 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.