ДРЕНАЖ ШЛІЦЕВИЙ

з металевим троакаром

Дренаж шліцевий з металевим троакаромвикористовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренування порожнин і післяопераційних ран. Видовжені дренажні отвори уповільнюють вростання фібрину.Завдяки троакару дренаж вводиться без попереднього розрізу тканин.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 700 мм;

- троакар із нержавіючої сталі медичного призначення;

- три мітки довжини;

- відкритий дистальний кінець ;

- перфорація дистального кінця впродовж  90 та 100 мм;

- дренажні отвори видовженої форми;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- зафіксувати троакар дренажа у руці й проколоти ним м’які тканини пацієнта;

- увести дренаж у порожнину чи рану, орієнтуючись на мітки довжини;

- відрізати троакар від дренажної трубки;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- підключити дренаж до аспіраційної системи за допомогою подовжувача із затисноюканюлею чи опустити його кінець у ємність для збору рідини;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір рентгеноконтрастної смуги |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3.0 | Чорний |
| 12 | 4.0 | Білий |
| 15 | 5.0 | Оранжевий |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 24 | 8.0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.