ДРЕНАЖ ТИПУ «НАГАРАДЖА»

Дренаж типу «Нагараджа» використовується в хірургії жовчних проток під час операції черевної порожнини для зовнішнього дренування холелоха. Для виведення проксимального кінця дренажа назовні використовують шлунковий зонд.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 2500 мм;

- діаметр 3,0 мм (F 9);

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- бокові дренажні отвори на дистальному кінці;

- знімна затисна канюля Луєра на проксимальному кінці;

- рентгеноконтрастна смуга  вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перед уведенням дренажа типу «Нагараджа» провести аспірацію вмісту шлунка;

- увести робочий кінець дренажа через розріз дванадцятипалої кишки і сфінктер Одті у жовчну протоку;

- через розріз дванадцятипалої кишки вивести дистальний кінець шлункового зонда;

- надійно прикріпити проксимальній кінець дренажа типу «Нагараджа» до дистального кінця шлункового зонда;

- обережно витягти шлунковий зонд, одночасно вивівши назовні проксимальний кінець дренажа типу «Нагараджа»;

- відсікти дренаж від зонда;

- для виведення вільного проксимального кінця дренажа через ніс в носову порожнину ввести допоміжну більш жорстку полімерну трубку і вивести її дистальний кінець через рот;

- надійно закріпити проксимальній кінець дренажа типу «Нагараджа» до дистального кінця допоміжної трубки;

- потягнувши за проксимальний кінець допоміжної трубки, вивести дренаж через ніс;

- прикріпити до проксимального кінця дренажа затисну канюля Луєра;

- підключити дренаж до ємності для збору рідини ;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.