ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ДРЕНУВАННЯ РАН

(двотрубний)

Пристрій використовується в хірургії для активного низько вакуумного дренування ран та гнійних порожнин з метою профілактики запального процесу.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру

- гофрована ємність об’ємом 300 мл

- дві трубки із затискачами (синього та червоного кольору) довжиною 800 мм;

- конусна форма конектора  Жане на робочому кінці кожної трубки, для підключення до дренажу використовують трубку з синім затискачем;

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- створити вакуум шляхом стискання ємності, до підключення;

- перекрити два затискача;

- підключити дренаж до трубки з синім затискачем, використовуючи конектора  Жане;

- відкрити синій затискач;

- дренування відбувається за рахунок створення вакуумного ефекту при стиснені гофро - балона ;

- після заповнення ємності, для звільнення балону від екструдата, перекрийте синій затискач і відкрийте червоний;

- дві трубки дають можливість дренувати рану  та спорожнювати гофро - балон без відключення від дренажу;

- спорожніть балон шляхом стискання ,  та продовжить дренування, перекривши червоний затискач і відкривши синій;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020