КАТЕТЕР ДЛЯ ЗУПИНКИ НОСОВОЇ КРОВОТЕЧІ

( з центральним балоном)

Катетер використовується  в отоларингології , в ургентній хірургії, в приймальних відділеннях лікарень, в бригадах швидкої допомоги для зупинки носової кровотечі. Даний катетер рекомендовано використовувати при кровотечах у передніх та середніх  відділах носової порожнини.

- полімерна прозора   трубка 100 мм

- надувна манжета – балон катетера об’ємом 30 см3

- спеціально оброблений відкритий атравматичний дистальний кінець

- канюля Луєра з контрольним клапаном на проксимальному кінці каналу для роздуву  балона

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до     35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки

- одягнути стерильні рукавички

- розпакувати

- очистити носову порожнину

- обробити  носову порожнину судинозвужуючим розчином

- оросити знеболюючим розчином

- ввести катер в загально носовий хід

- робочий кінець катетера потрібно спрямувати у бік зовнішнього кута ока з відповідного боку

- притримуючи введений катетер роздути балон в носовій порожнині до необхідного об’єму і фіксації катетера

- при необхідності, дозволяється використовувати тампони « Мероцель» навколо  балона катетера

- центральна трубка катетера залишається вільною та не перешкоджає диханню через ніс,  але для цього її треба промивати 3-4 рази на добу фізрозчином або амінокапроновою кислотою

- після використання утилізувати у встановленому порядку

30

100 мм

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.