КАТЕТЕР ДЛЯ ЗУПИНКИ НОСОВОЇ КРОВОТЕЧІ

( з дистальним балоном)

Катетер використовується  в отоларингології , в ургентній хірургії, в приймальних відділеннях лікарень, в бригадах швидкої допомоги для зупинки носової кровотечі.  Даний катетер рекомендовано використовувати після оперативних втручань в відділах носоглотки (заміняє задню тампонаду).

- полімерна прозора трубка 260 мм;

- надувна манжета – балон на дистальному кінці катетера об’ємом 10 см3 ;

- додаткові дренажні отвори за роздувним балоном;

- спеціально оброблений відкритий атравматичний дистальний кінець;

- канюля Луєра з контрольним клапаном на проксимальному кінці каналу для роздуву  балона;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки;

- адаптер Жане на проксимальному кінці катетера;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:зберігати за температури від  5 до     35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- очистити носову порожнину;

- обробити  носову порожнину судино звужуючим розчином ;

- оросити знеболюючим розчином ;

- ввести катер в загально носовий хід;

- робочий кінець катетера потрібно спрямувати у бік зовнішнього кута ока з відповідного боку ;

- притримуючи введений катетер роздути балон в носоглотці до необхідного об’єму і фіксації катетера ;

- при необхідності, дозволяється використовувати тампони «Мероцель»   навколо балона  катетера (заміняє задню тампонаду);

- проксимальний кінець катетера закріплюють на щоці пацієнта;

- центральна трубка катетера залишається вільною та не перешкоджає диханню через ніс, але для цього її треба промивати 3-4 рази на добу фізрозчином або амінокапроновою кислотою ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

10

260 мм

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.