КАТЕТЕР – ДИЛАТАТОР ТРАНСЦЕРВІКАЛЬНИЙ ДВОБАЛОННИЙ

Катетер – дилататор трансцервікаьний для розширення шийки матки призначений для механічного розширення каналу шийки матки до індукції пологів в період, коли шийка матки несприятлива для індукції.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 500 мм;

- трьохканальна трубка (основний канал і 2 канали для наповнення  балонів);

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- надувні латексні балони на дистальному кінці ;

- дві канюлі Луєра на проксимальних кінцях каналів для наповнення латексних балонів;

- контрольні балони на клапанах наповнення латексних балонів;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити піхву і шийку матки антисептиком;

- ввести катетер до шийки матки через цервікальний канал, поки обидва балони не потраплять в канал шийки матки;

- наповнити перший дистальний балон сольовим розчином в об’ємі 40 мл.;

- підтягнути пристрій назад, поки балон не буде прилягати до внутрішньої сторони матки;

- коли другий вагінальний балон буде видно з внутрішньої сторони матки наповнити його 20мл сольового розчину;

- після того, як балони розташовані на кожній стороні шийки матки і пристрій було зафіксовано на місті, додайте більше сольового розчину до кожного балона по черзі, поки кожний балон не буде містити максимум 80мл рідини;

- термін дії катетера таким чином не повинен перевищувати  12 годин;

- максимальна дія балонів катетера може бути припинена в будь який час;

- спустити балони за допомогою шприця;

- вивести катетер;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

2

1

50см3

2 балон

500 мм

1 балон

| Об’єм балонів (мл) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| 50-80 | 18 | 6,00 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.