ОДНОКРОКОВИЙ КАТЕТЕР-ДРЕНАЖ НА ГОЛЦІ ХІБА

Катетер-дренаж на голці Хіба використовується в хірургії та урології для черезшкірного дренування внутрішніх органів.

- голка Хіба виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина голки 320 мм;

- заточка робочого кінця «BackBevel»;

- канюля Луєра на проксимальному кінці ;

- знімний мандрен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерна ручка на проксимальному кінці мандрена;

- катетер виготовлений з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 300 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- перфорація дистального кінця впродовж 50 мм;

- канюля Луєра на проксимальному кінці ;

- полімерний шкірний фіксатор;

- полімерна затяжна фіксуюча стрічка;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

З

АСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з мандреном;

- під час здійснення пункції за допомогою ультразвукового апарата провести пунктирну лінію до визначеної точки внутрішнього органу, порожнини чи протоки відповідно до медичних показань;

- вийняти мандрен із просвіту голки;

- за потреби підключити до канюлі Луєра голки шприц, щоб узяти зразки рідини для аналізу;

- притримуючи введений катетер у сталому положенні, обережно вийняти пункційну голку;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера, використовуючи шкірний фіксатор і затяжну фіксуючу стрічку;

- підключити катетер до ємності для збору рідини, шприця чи іншого пристрою;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір катетера Ch/Fr | Зовнішній діаметр катетера (мм) | Розмір голки G | Колір адаптера |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,0 | 18 | Чорний |
| 7 | 2,3 | 18 | Білий |
| 8 | 2,6 | 17 | Оранжевий |
| 9 | 3,0 | 17 | Червоний |
| 10 | 3,3 | 15 | Синій |
| 12 | 4,0 | 15 | Білий |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.