КАТЕТЕР ФОГАРТІ ДЛЯ ЕМБОЛОЕКТОМІЇ

Катетер Фогарті для емболоектомії  використовується у судинній хірургії для видалення тромбів і емболів з периферійних судин за методом Фогарті.

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластич-ного нетоксичного полімеру;

- довжина 800 мм;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- надувний балон на дистальному кінці;

- канюля Луєра на проксимальному кінці;

- мітки для визначення глибини введення;

- знімний мандрен із нержавіючої сталі медичного призначення;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- за допомогою спеціальних судинних затискачів перетиснути судину вище і нижче ембола;

- зробити надріз судини довжиною 1 – 2 см;

- узяти катетер за допомогою затискача у праву руку;

- використовуючи мандрен, увести катетер у просвіт судини;

- провести катетер з мандреном через ембол;

- надути балон, наповнивши його  фізіологічним розчином за допомогою шприця ( рекомендуємий об’єм вказано у таблиці);

- обережно витягнути катетер разом з емболом;

- зняти затискачі;

- перевірити відновлення кровотоку;

- зашити рану судини4

- після використання утилізувати катетер у встановленому порядку.

| Об’єм балона (мл) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 3 | 1,0 | Кремовий |
| 2,5 | 4 | 1,3 | Рожевий |
| 3,0 | 5 | 1,7 | Синій |
| 3,5 | 6 | 2,0 | Зелений |
| 4,5 | 8 | 2,7 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.