КАТЕТЕР НА ГОЛЦІ КУЛІКОВСЬКОГО

(що фіксується)

Катетер на голці Куліковського (що фіксується) використовується в отоларингології для промивання гайморових пазух.

- голка Куліковського виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина голки 85мм;

- діаметр голки  G 15;

- вигнутий робочий кінець;

- на проксимальному кінці канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем;

- катетер виготовлений з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 110 мм;

- діаметр катетера 3,0мм/F9;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- J-подібний вигин дистального кінця;

- додатковий боковий отвір;

- полімерна трубка-випрямляч;

- канюля Луєра із кришечкою-заглушкою на прокси-мальному кінці катетера;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до     35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- надіти катетер на голку Куліковського, використовуючи трубку-випрямляч;

- зняти трубку-випрямляч з катетера;

- очистити носову порожнину;

- здійснити місцеву анестезію носової порожнини;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з катетером;

- увести голку під нижню носову раковину на відстані 2 см від її переднього кінця;

- робочий кінець голки потрібно спрямувати у бік зовнішнього кута ока з відповідного боку (використовуйте прапорець-спрямовувач для визначення напрямку вигину);

- після проколювання кістки заглибити голку в гайморову пазуху на 5 мм;

- притримуючи введений катетер у сталому положенні, обережно вийняти пункційну голку;

- J-подібний дистальний кінець катетера згортається, фіксуючи катетер у гайморовій пазусі;

- підключити катетер до шприця чи іншого пристрою для промивання;

- у період між промиваннями закривати канюлю Луєра катетера кришечкою-заглушкою;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:  ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.