КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ ПІДКЛЮЧИЧНИЙ КВ-1, КВ-2, КВ-3

Катетер венозний підключичний використовується у судинній хірургії для тривалої катетеризації вен.

- катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- відкритий дистальний кінець ;

- канюля Луєра на проксимальному кінці ;

- полімерний провідник ;

- ін’єкційний вузол із латексною вставкою4

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- знімний ін’єкційний вузол містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування4

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести полімерний провідник у судину через просвіт пункційної голки на глибину, що відповідає довжині робочої частини катетера;

- вийняти пункційну голку, притримуючи провідник у вені;

- на провіднику ввести катетер у просвіт судини, обертаючи його за годинниковою стрілкою

- вийняти провідник;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера швом до шкіри, використовуючи отвори на крильцях канюлі Луєра;

- підключити катетер до інфузійної системи за допомогою канюлі Луєра;

- між інфузіями закривати дистальний кінець пробкою або ін’єкційним вузлом, що постачається окремо;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Тип катетера | Довжина катетера (мм) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір канюлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | 130 | 4 | 1,3 | Білий |
| КВ-2 | 180 | 5 | 1,7 | Синій |
| КВ-3 | 200 | 6 | 2,0 | Зелений |

ВИРОБНИК:ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.