КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ ПІДКЛЮЧИЧНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙЗ «МЕТЕЛИКОМ»

З ТРОСОВИМ ПРОВІДНИКОМ КВ-2, КВ-3

Катетер венозний підключичний рентгеноконтрастний з «метеликом» з тросовим провідником використовується у судинній хірургії для тривалої катетеризації вен. Обмежувач типу «метелик» слугує для більш зручної фіксації катетера і запобігає подразненню тканин у місці пункції.

- катетер виготовлено з рентгеноконтрастного термопластичного нетоксичного полімеру;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- обмежувач типу «метелик»;

- гнучка прозора полімерна трубка - перехідник ;

- канюля Луєра на проксимальному кінці ;

- тросовий провідник із нержавіючої сталі медичного призначення;

- ін’єкційний вузол із латексною вставкою;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- знімний ін’єкційний вузол містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести тросовий провідник у судину через просвіт пункційної голки на глибину, що відповідає довжині робочої частини катетера;

- перевірити положення провідника за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- вийняти пункційну голку, притримуючи провідник у вені;

- на провіднику під контролем рентген- чи ультразвукового апарату ввести катетер у просвіт судини, обертаючи його за годинниковою стрілкою;

- вийняти провідник;

- зафіксувати катетер швом до шкіри, використовуючи отвори на крильцях обмежувача типу «метелик»;

- підключити катетер до інфузійної системи за допомогою канюлі Луєра;

- між інфузіями підключити до катетера ін’єкційний вузол для заповнення катетера спеціальною рідиною чи додаткових ін’єкцій;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Тип катетера | Довжина катетера (мм) | Ch/Fr | Зовнішній діаметр (мм) | Колір канюлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-2 | 140 | 5 | 1,7 | Синій |
| КВ-3 | 150 | 6 | 2,0 | Зелений |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.