КАТЕТЕР ПУПКОВИЙ

Катетер пупковий використовується в акушерстві для введення в пупкову вену у випадку несумісності крові матері й дитини (обмінне переливання крові у новонароджених).

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 400 мм;

- з рентгеноконтрастною полосою та мітками позиціонування;

- канюля Луєра на проксимальному кінці ;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- перфорація дистального кінця у формі двох отворів;

- полімерний провідник ;

- знімний ін’єкційний вузол із латексною вставкою;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- знімний ін’єкційний вузол містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обмінна трансфузія повинна проводитися в умовах повної асептики в операційному залі;

- на провіднику ввести катетер у пупкову вену в  напрямку v. cavainferior на глибину 6-8 см;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера;

- вийняти провідник;

- підключити ін’єкційний вузол до канюлі Луєра на проксимальному кінці катетера;

- крізь латексну вставку інєкційного вузла ввести люмбальну голку завдовжки 3-4см, підключену до шприця ;

- за допомогою шприця взяти 10 мл крові для термінового дослідження на рівень білірубіну;

- за допомогою іншого шприця з голкою 10 мл свіжої цитратної Rh-негативної крові оптимальної температури;

- впродовж 1-1,5 год. поступово вилучити і ввести у середньому 600 мл крові;

- щоб уникнути коагуляції, після кожного вилучення крові шприц промити теплим стерильним фізіологічним розчином або 3,8% розчином цитрату натрію;

- після кожного вилучення 100 мл крові ввести 1-2 мл 10%розчину глюконату кальцію, щоб попередити гіпокальціємію;

- залежно від ваги дитини і тяжкості анемії наприкінці трансфузії ввести на 20-50 мл крові більше, ніж вивести(одночасно з пеніциліном - 100 000-200 000 Е);

- у випадку закупорки катетера тромбом одразу замінити катетер;

- видалити катетер після нормалізації рівня білірубіну в крові;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1,3 | Рожевий |
| 5 | 1,7 | Блакитний |
| 6 | 2.0 | Зелений |
| 8 | 2.7 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.