КАТЕТЕР СЕЧОВИВІДНИЙ ТИПУ «СВИНЯЧИЙ ХВІСТ»

із відкритим кінцем

Катетер сечовивідний типу «свинячий хвіст» із відкритим кінцем використовується в урології для введення у сечовід і нирку через цистоскоп за методом Сельдингера з метою випорожнення верхніх сечовивідних шляхів у разі хронічної й гострої закупорки сечоводу чи ниркової миски.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 810 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- «пігтейл» на дистальному кінці;

- дренажні отвори на внутрішній поверхні кінчика «пігтейл»;

- бокові дренажні отвори на шині катетера;

- рентгеноконтрастна смужка вздовж трубки;

- мітки для визначення глибини введення;

- знімна затисна канюля під Луєр;

- мандрен із нержавіючої сталі медичного призначення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити зовнішній отвір уретри розчином антисептика;

- обробити катетер стерильним гліцерином;

- за допомогою цистоскопа оглянути сечовий міхур і верхні сечовивідні шляхи;

- через просвіт цистоскопа увести мандрен через верхні сечовивідні шляхи у ниркову миску;

- проконтролювати положення мандрена за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- на мандрені відкритим кінцем «пігтейл» вперед увести сечовивідний катетер у верхні сечовивідні шляхи і ниркову миску, використовуючи мітки для визначення глибини введення;

- перевірити правильність положення катетера за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- вийняти провідник;

- кінчик «пігтейл» згортається у нирковій мисці, фіксуючи катетер;

- проксимальний кінець катетера приєднати до сечозбірника за допомогою затисної канюлі;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1,0 | Кремовий |
| 4 | 1,3 | Рожевий |
| 5 | 1,7 | Блакитний |
| 6 | 2,0 | Темно-зелений |
| 7 | 2,3 | Помаранчевий |
| 8 | 2,6 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.