КАТЕТЕР ДЛЯ  ПУНКЦІЙНОЇ ЕПІЦИСТОСТОМІЇ

Катетер для пункційної  епіцистостомії використовується в урології для цистостомічної катетеризації сечового міхура при гострих затримках сечовиділення.

- двохканальний катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 250 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- перфорація дистального кінця у формі 3 дренажних отворів;

- надувний балон-фіксатороб’ємом 10 мл на дисталь-ному кінці;

- контрольний балон на клапані надування;

- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона;

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу;

- троакар із нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерний шкірний фіксатор із затяжною стрічкою;

- полімерна ручка на проксимальному кінці троакара;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити катетер стерильним гліцерином;

- троакаром із нанизаним на ньому катетером, просуваючи його строго вертикально, проколоти м’які тканини;

- увести катетер на троакарі в сечовий міхур;

- видалити троакар, залишивши катетер у сечовому міхурі (через катетер повинна виходити сеча);

- роздути балон-фіксатор, наповнивши його  фізіологічним розчином (10 мл) за допомогою шприця, підключеного до канюлі Луєра;

- проконтролювати наповненість балона-фіксатора за допомогою контрольного балона на клапані надування;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера за допомогою шкірного фіксатора із затяжною стрічкою;

- приєднати катетер до сечозбірника за допомогою адаптера Жане;

- після завершення катетеризації спустити балон за допомогою шприця;

- вивести катетер;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 14 | 4,6 | Зелений |
| 16 | 5,3 | Оранжевий |
| 18 | 6,0 | Червоний |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.