КАТЕТЕР ТИПУ «БАКРІ» ДЛЯ ТАМПОНАДИ МАТКИ

Катетер типу «Бакрі» використовується у гінекології для тампонади порожнини матки з метою відновлення функції скорочення матки.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 600 мм;

- двохканальна трубка (основний канал і канал для надування балона);

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу;

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- надувний латексний балон на дистальному кінці;

- перфорація дистального кінця до надувного балона у вигляді 2 отворів;

- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона;

- контрольний балон на клапані надування балону;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити піхву і шийку матки антисептиком;

- увести катетер у порожнину матки ;

- надути балон, наповнивши його  фізіологічним розчином за допомогою шприця (об’єм вказано у таблиці);

- переконатися, що уся балонна частина катетера повністю знаходиться у межах порожнини матки і шийка балона знаходиться вище входу в матку;

- проконтролювати положення катетера за допомогою УЗД;

- підтримуючи контакт дистального кінця катетера із дном матки, проксимальний кінець катетера приєднати до трубки резервуару;

- поповнювати кількість розчину в резервуарі;

- тримати заповнений розчином катетер у порожнині матки з відкритою клемою і стабільним рівнем розчину в резервуарі ( етап безпосереднього тампонування матки);

- поетапно знижувати висоту розміщення резервуару пропорційно до спонтанного зростання рівня розчину в резервуарі, що виникає у зв’язку з відновленням функції скорочення матки;

- спустити балон за допомогою шприця;

- вивести катетер;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Об’єм балона (мл) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 18 | 6,0 |
| 300 | 24 | 8,0 |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.