СТЕНТ УРЕТРАЛЬНИЙ «ПОДВІЙНИЙ СВИНЯЧИЙ ХВІСТ»

із закритим дистальним кінцем

Стент уретральний «подвійний свинячий хвіст» із закритим дистальним кінцем використовується в урології для введення у верхні сечовивідні шляхи через цистоскоп на провіднику з метою тривалого відведення сечі із нирки у сечовий міхур.

- виготовлено з термопластичного рентгеноконтрастного   нетоксичного полімеру;

- довжина шини стента  від 120 до 320  мм;

- діаметр кінчиків «пігтейл» 20/40 мм або 20/20мм;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- дренажні отвори на внутрішній поверхні кожного кінчика «пігтейл»;

- бокові дренажні отвори на шині катетера;

- мітки для визначення глибини введення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- процедуру проводити під місцевою анестезією;

- обробити зовнішній отвір уретри розчином антисептика;

- обробити стент стерильним гліцерином;

- за допомогою цистоскопа оглянути сечовий міхур і верхні сечовивідні шляхи;

- нанизати стент на металевий мандрен;

- через просвіт цистоскопа увести стент на мандрені у сечовивідні шляхи, використовуючи мітки для візуального контролю глибини введення;

- за допомогою нанизаного на провідник полімерного штовхача проштовхнути стент через верхні сечовивідні шляхи у ниркову миску під контролем рентгену чи ультразвуку;

- вийняти провідник і пушер (штовхач);

- менший кінчик «пігтейл» повинен згорнутися у нирковій мисці, а більший – у сечовому міхурі, фіксуючи положення стента;

- для видалення стента під місцевою анестезією через гнучкий цистоскоп у сечовий міхур увести щипці і захопити ними проксимальний кінець стента ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2.6 |

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.