ЗОНД ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

(для ендоскопічного введення)

Зонд для ентерального харчування використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології  для доставки необхідних пацієнтові поживних речовин у формі рідких сумішей внутрішньошлунково або внутрішньокишково.

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина  зонда 1500мм;

- знімна затискна канюля Луєра на проксимальному  кінці;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму

- 3 отвори на дистальному кінці;

- В комплект входить перехідник Луєр – Жане та заглушка Луєр;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести зонд через канал ендоскопа у дванадцятипалу кишку ;

- перевірити правильність розміщення зонда за допомогою рентген-апарату;

- за потреби опустити зонд у дванадцятипалу кишку чи тонкий кишківник;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда ;

- підключити зонд до ємності для подачі рідкої суміші за допомогою затискної канюлі та перехідника Луєр - Жане;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір , F | Діаметр, мм | Кольор трубки |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2,00 | Зелений |
| 7 | 2,30 | Помаранчевий |
| 8 | 2,70 | Синій |
| 9 | 3,00 | Білий |

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.