ЗОНД ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Зонд для ентерального харчування використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології  для доставки необхідних пацієнтові поживних речовин у формі рідких сумішей внутрішньошлунково або внутрішньокишково.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 1100мм;

- адаптер Жане –Луєр;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму

- 2 бокових отвори на дистальному кінці;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- знеболити носову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- ввести оброблений вазеліном зонд через носову порожнину і стравохід  у шлунок;

- перевірити правильність розміщення зонда за допомогою рентген-апарату;

- за потреби опустити зонд у дванадцятипалу кишку чи тонкий кишківник;

- вийняти провідник;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- підключити зонд до ємності для подачі рідкої суміші за допомогою адаптера Жане-Луєр;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4,0 | Білий |
| 15 | 5,0 | Оранжевий |
| 18 | 6,0 | Червоний |

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.