ЗОНД ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

(для ороназальної транспозиції)

Зонд для ентерального харчування (для ороназальної транспозиції) використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології  для доставки необхідних пацієнтові поживних речовин у формі рідких сумішей внутрішньошлунково або внутрішньокишково. Зонд призначений для перорального введення з подальшою назальною транспозицією.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 1500 мм;

- полімерна рентгеноконтрастна олива на дистальному кінці;

- олива має 4 бокові отвори для подачі харчової суміші;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- тросовий провідник із полімерною ручкою;

- трансназальний провідник у формі полімерної трубки завдовжки 300 мм;

- знімна затисна канюля Луєра;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- знеболити ротову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- на провіднику ввести оброблений вазеліном зонд через ротову порожнину і стравохід  у шлунок (використовуйте мітки довжини для визначення глибини введення);

- перевірити правильність розміщення зонда за допомогою рентген-апарату;

- вийняти провідник;

- покласти пацієнта на правий бік;

- полімерна олива забезпечує просування зонда у дванадцятипалу кишку і тонкий кишківник за рахунок природної перистальтики;

- перевірити положення зонда, підключивши шприц до адаптера Жане для забору секрету (секрет дванадцятипалої кишки має жовтий колір), або за допомогою рентген-апарату чи ультразвуку;

- у носову порожнину ввести трансназальний провідник;

- вивести дистальний кінець трансназального провідника через рот;

- прикріпити проксимальний кінець зонда до дистального кінця трубки-провідника;

- витягти провідник разом із проксимальним кінцем зонда для ентерального харчування з носової порожнини;

- відсікти зонд від провідника;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- приєднати затисну канюлю Луєра до проксимального кінця зонда;

- підключити зонд до ємності для подачі рідкої суміші за допомогою затисної канюлі Луєра;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2,6 | Блакитний |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.