ЗОНД ДЛЯ КУКСИ 12-ПАЛОЇ КИШКИ

(зонд Слабінського)

Зонд для кукси 12-палої кишки (зонд Слабінського) використовується в хірургії черевної порожнини під час операції Більрот-2 для внутрішнього дренування кукси 12-палої кишки і ентерального харчування пацієнта.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- зонд Т-подібної форми з двох одноканальних трубок (для внутрішнього дренування і для ентерального харчування);

- трубка для внутрішнього дренування діаметром Fr14 завдовжки 560 мм;

- дуоденальна частина дренажної трубки з відкритим кінцем і боковими  дренажними отворами;

- відкритий дистальний кінець дренажної трубки;

- трубка для доставки ентерального харчування діаметром Fr 9 завдовжки 1550 мм;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж кожної трубки;

- знімна затисна канюля Луєра;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років  з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перед установкою зонда для кукси 12-палої кишки ввести в шлунок шлунковий зонд;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- під час формування анастомозу ввести дуоденальну частину зонда в куксу 12-палої кишки;

- увести дистальну частину зонда у відвідну петлю;

- вивести дистальний кінець шлункового зонда через анастомоз;

- надійно прикріпити проксимальній кінець зонда для кукси 12-палої кишки до дистального кінця шлункового зонда;

- обережно витягти шлунковий зонд, одночасно вивівши назовні проксимальний кінець трубки для ентерального харчування;

- відсікти проксимальній кінець зонда для кукси 12-палої кишкивід шлункового зонда;

- для виведення вільного проксимального кінця зонда для кукси 12-палої кишки через ніс в носову порожнину ввести допоміжну полімерну трубку-провідник і вивести її дистальний кінець через рот;

- надійно закріпити проксимальній кінець зонда для кукси 12-палої кишки до дистального кінця трубки-провідника;

- потягнувши за проксимальний кінець трубки-провідника, вивести проксимальний кінець зонда для кукси 12-палої кишки через ніс;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- прикріпити до проксимального кінця зонда для кукси 12-палої кишки затисну канюлю Луєра;

- підключити зонд для ентерального харчування до ємності для подачі рідкої суміші за допомогою затисноїканюлі Луєра ;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- перед видаленням зонда для кукси 12-палої кишки від’єднати затисну канюлю Луєра від його проксимального кінця;

- знеболити ротову порожнину пацієнта анестетиком м’якої дії (спреєм);

- за допомогою затискача через ротову порожнину захопити трубку зонда у глотці ;

- обережно витягти зонд для кукси 12-палої кишки через рот;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.