ЗОНД ДЛЯ КУКСИ 12-ПАЛОЇ КИШКИ ДВОСПРЯМОВАННОГО ДРЕНУВАННЯ (ЗОНД ДЛЯ ОПЕРАЦІЇ БІЛЬРОТ ІІ)

Зонд використовується в хірургії черевної порожнини під час операції Більрот-2 для зовнішньо-внутрішнього дренування кукси 12-палої кишки і ентерального харчування пацієнта.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- зонд Т-подібної форми з трьох сполучених між собою  одноканальних трубок (для внутрішнього дренування, для зовнішнього дренування, для ентерального харчування);

- трубка для внутрішнього дренування діаметром Fr14 завдовжки 560 мм;

- дуоденальна частина трубки для внутрішнього дренування з відкритим кінцем і боковими  дренажними отворами;

- відкритий дистальний кінець трубки для внутрішнього дренування;

- трубка для зовнішнього дренування діаметром Fr14 завдовжки 1550 мм з відкритим дистальним кінцем;

- трубка для доставки ентерального харчування  діаметром Fr 9 завдовжки 1550 мм з відкритим дистальним кінцем;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж кожної трубки;

- 2 знімні затисні канюлі Луєра різного кольору для трубок Fr 9 іFr 14;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перед установкою зонда для операції Більрот-2 ввести в шлунок шлунковий зонд;

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- під час формування анастомозу ввести дуоденальну частину зонда в куксу 12-палої кишки;

- увести дистальну частину зонда у відвідну петлю;

- вивести дистальний кінець шлункового зонда через анастомоз;

- надійно прикріпити проксимальній кінець зонда для операції Більрот-2 до дистального кінця шлункового зонда;

- обережно витягти шлунковий зонд, одночасно вивівши назовні проксимальний кінець зонда для операції Більрот-2;

- відсікти проксимальній кінець зонда для операції Більрот-2 від шлункового зонда;

- для виведення вільного проксимального кінця зонда для операції Більрот-2 через ніс ввести в носову порожнину допоміжну полімерну трубку-провідник і вивести її дистальний кінець через рот;

- надійно закріпити проксимальній кінець зонда для операції Більрот-2 до дистального кінця трубки-провідника;

- потягнувши за проксимальний кінець трубки-провідника, вивести проксимальний кінець зонда для операції Більрот-2 через ніс;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- прикріпити до проксимального кінця обох трубок зонда для операції Більрот-2 затисні канюлі Луєра відповідно до діаметрів трубок;

- підключити трубку для зовнішнього дренування до ємності для збору рідини за допомогою затисної канюлі Луєра ;

- підключити трубку для ентерального харчування до ємності для подачі рідкої суміші ;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- перед видаленням зонда для операції Більрот-2 кишки від’єднати затисну канюлю Луєра від його проксимального кінця;

- знеболити ротову порожнину пацієнта анестетиком м’якої дії (спреєм);

- за допомогою затискача через ротову порожнину захопити трубку зонда у глотці ;

- обережно витягти зонд для операції Більрот-2 кишки через рот;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017