ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШКІВНИКА (трансназальний)

Зонд інтубаційний використовується в хірургії черевної порожнини для трансназального дренування тонкого кишківника за методом Міллера-Еббота. Зонд вводиться в кишківник під час операції і використовується для інтеропераційної та продовженої декомпенсації.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 2500, 3000, 3500 мм;

- двоканальна трубка;

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- перфорація дистального кінця впродовж 105 мм;

- два надувні балони в зоні перфорації;

- адаптер Жане на проксимальному кінці;

- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обезболити носову порожнину анестетиком (спреєм);

- увести оброблений вазеліном зонд через носову порожнину і стравохід у шлунок;

- захопити трубку зонда через стінку шлунка і провести її через вигин дванадцятипалої кишки в тонкий кишківник;

- роздути спеціальні балони через канюлю Луєра за допомогою шприця;

- поступово просувати зонд вздовж тонкого кишківника до ілеоцекального переходу;

- видалити вміст кишківника за допомогою аспіраційного апарата, підключеного до проксимального кінця зонда за допомогою адаптера Жане;

- здути балони і вивести зонд (не пізніше, ніж через 3 – 4 дні);

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Довжина (мм) | Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- | --- |
| 2500 | 18 | 6.0 | Червоний |
| 3000 | 18 | 6.0 | Червоний |
| 3500 | 18 | 6.0 | Червоний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.