ЗОНД СТРАВОХІДНИЙ ТИПУ «БЛЕКМОР»

Зонд стравохідний типу «Блекмор» використовується у хірургії та гастроентерології для зупинення кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу і шлунка, особливо в екстрених випадках, коли використання інших методів зупинки крові неможливе чи неефективне.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 1000 мм;

- трьохканальна трубка;

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу ;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- круглий латексний надувний шлунковий балон;

- циліндричний латексний надувний стравохідний балон;

- перфорація дистального кінця до круглого надувного шлункового балона;

- канюля Луєра з контрольними балончиками на проксимальному кінці каналів для надування балонів;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- накрити груди пацієнта спеціальною серветкою;

- знеболити ротову порожнину анестетиком (спреєм);

- увести зонд через ротову порожнину  у стравохід ;

- опустити зонд у шлунок;

- надути дистальний шлунковий балон, нагнітивши    50 мл повітря чи охолодженої рідини за допомогою шприця;

- потягти зонд вгору до зупинки;

- надути другий циліндричний стравохідний балон, нагнітивши 110 мл повітря чи охолодженої рідини;

- зафіксувати проксимальний кінець;

- якщо зонд встановлений правильно, витікання крові через нього зупиниться;

- спустити стравохідний балон через декілька годин, щоб запобігти формуванню пролежнів стравоходу;

- якщо кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу продовжується, проксимальний стравохідний балон треба надути знову ;

- спустити обидва балони за допомогою шприця ;

- обережно видалити зонд;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 20 | 6,6 | Жовтий |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.