ДИЛАТАТОР СТРАВОХОДУ

Дилататор стравоходу використовується у гастроентерології для усунення звужень стравоходу шляхом роздування балона у просвіті стриктури.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 800 мм;

- двоканальна трубка;

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу ;

- тонкий видовжений закритий дистальний кінець конусної форми ;

- циліндричний надувний стравохідний балон;

- рентгеноконтрастні мітки для визначення положення балона;

- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона;

- тросовий провідник завдовжки 1500 мм;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- накрити груди пацієнта спеціальною серветкою;

- знеболити ротову порожнину анестетиком (спреєм);

- на провіднику ввести дилататор через ротову порожнину  у стравохід ;

- конусний дистальний кінець дилататора м’яко бужує місце звуження стравоходу ;

- під контролем рентгену чи ультразвуку провести балон дилататора крізь звуження стравоходу так, щоб стриктура припадала на його центральну частину;

- поступово надути циліндричний стравохідний балон нагнітивши йогоповітрям чи охолодженою рідиною за допомогою шприця, підключеного до канюлі Луєра каналу для надування балона;

- залишити надутий балон на декілька хвилин;

- у разі успішної дилатації надутий балон легко просувається вгору і вниз через місце звуження;

- за потреби процедуру дилатації можна повторити;

- після завершення дилатації спустити стравохідний балон і видалити дилататор;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Діаметр балона (мм) | Ch/F | Зовнішній діаметр трубки (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 14 | 4,6 | Зелений |
| 20 | 18 | 6,0 | Червоний |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.