ЗОНД-ДРЕНАЖ ПЛЕВРАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ

Зонд-дренаж  використовується в торакальній  хірургії для пасивного й активного дренування плевральної порожнини  з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- дві дренажні трубки;

- довжина трубки з діаметром F 21/7,0мм – 500мм;

- довжина трубки з діаметром F 33/11,0 мм– 400мм;

- конектор Жане на проксимальному кінці трубки Fr 33;

- відкритий дистальний кінець ;

- перфорація дистального кінця ;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж кожної трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- узяти дренажну трубку з більшим діаметром Fr 33в праву руку за допомогою  затискача;

- увести дренаж у плевральну порожнину (дистальний кінець повинен розміщуватися паралельно до стінки грудної клітини);

- перевірити правильність положення дренажа у плевральній порожнині за допомогою рентгену;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- підключити дренаж до аспіраційної системи за допомогою подовжувача з адаптером Жане ;

- після зниження ефективності дренування внаслідок обтюрації дренажа увести через його просвіт у плевральну порожнину більш тонку дренажну трубку з діаметром Fr 21;

- перевірити правильність положення дренажа у плевральній порожнині за допомогою рентгену;

- підключити дренаж до аспіраційної системи чи ємності для збору рідини за допомогою подовжувача з адаптером Жане ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів. №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.