ЗОНД ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

(дитячий)

Зонд для ентерального харчування (дитячий) використовується в педіатрії, інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології  для доставки необхідних пацієнтові поживних речовин у формі рідких сумішей внутрішньошлунково або внутрішньокишково.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 400 мм; 600мм;

- канюля Луєра з кришечкою-заглушкою на проксимальному кінці ;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- 2 бокових отвори на дистальному кінці;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- полімерний провідник ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- знеболити носову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- на провіднику ввести оброблений вазеліном зонд через носову порожнину і стравохід  у шлунок;

- перевірити правильність розміщення зонда за допомогою рентген-апарату;

- за потреби опустити зонд у дванадцятипалу кишку чи тонкий кишківник;

- зафіксувати проксимальний кінець зонда;

- вийняти провідник;

- підключити зонд до ємності для подачі рідкої суміші за допомогою канюлі Луєра;

- контролювати швидкість подачі суміші під час ентерального харчування;

- промивати зонд кожні 4 години, щоб запобігти обтюрації його просвіту;

- за потреби закривати просвіт канюлі Луєра кришечкою-заглушкою;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1,3 | Рожевий |
| 5 | 1,7 | Синій |
| 6 | 2,0 | Зелений |
| 8 | 2,6 | Блакитний |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 10 | 3,3 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.