ВЕНОЕКСТРАКТОР М-2

(«ріжучий стакан»)

Веноекстрактор М-2«ріжучий стакан» використовується в судинній хірургії для безпечного видалення варикозно розширених вен, зокрема й таких, що мають численні рубці після запальних процесів. Цей тип веноекстрактора дозволяє брати ділянку вени для аорто-коронарного та інших видів шунтування.

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення;

- сталевий провідник із двостороннім кріпленням для екстрактора і ручки;

- довжина провідника 1000 мм;

- діаметр провідника 1,5 мм;

- наконечник;

- 6 екстракторів «ріжучий стакан» діаметром 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0  мм;

- сталева ручка;

- нестерильно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- обов’язково стерилізувати перед  використанням.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ :

- простерилізувати за методикою стерилізації хірургічних інструментів;

- одягнути стерильні рукавички;

- прикрутити ручку до проксимального кінця провідника;

- прикрутити наконечник до дистального кінця провідника;

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт дистальний кінець провідника;

- у місці зупинки наконечника зробити розріз вени і вивести дистальний кінець провідника назовні;

- накласти шов на дистальний кінець вени;

- відкрутити наконечник  від провідника;

- дібрати екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени;

- прикрутити екстрактор до дистального кінця провідника;

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор;

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до веноекстрактора, використовуючи отвори на його дистальному кінці;

- обережно тягнучи ручку веноекстрактора, видалити вену;

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від веноекстрактора;

- накласти шви на шкірні рани.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Партія

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.