ТОРОСИК ДЛЯ ВЕНЕКСТРАКТОРІВ

(довжиною 1000 мм))

Тросик для веноекстракторів  використовується   для заміни тросового провідника до веноекстракторів багаторазового використання М-1, М-2, М-3 виробництва ТОВ НВО «Каммед».

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення;

- на двох кінцях провідника різьбові закінчення, які підходять до насадок вищевказаних наборів;

- на кінцях знаходяться отвори для закріплення марлевого тампона;

- довжина троса 1000 мм;

- діаметр троса 1,5 мм;

- нестерильно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- обов’язково стерилізувати перед  використанням.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- простерилізувати за методикою стерилізації хірургічних інструментів;

- одягнути стерильні рукавички;

- прикрутити ручку до проксимального кінця тросового провідника;

- прикрутити потрібний  наконечник до дистального кінця тросового провідника;

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт дистальний кінець провідника;

- у місці зупинки наконечника зробити розріз вени і вивести дистальний кінець тросового провідника назовні;

- накласти шов на дистальний кінець вени;

- відкрутити наконечник від тросового  провідника;

- дібрати екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени;

- прикрутити екстрактор до дистального кінця тросика;

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор;

- надійно прикріпити кінець вени до екстрактора, використовуючи паз на його поверхні;

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до веноекстрактора, використовуючи отвори на його дистальному кінці;

- обережно тягнучи ручку веноекстрактора, видалити вену ;

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від веноекстрактора;

- накласти шви на шкірні рани.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

ПАРТІЯ

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.