ЖОРСТКИЙ ПРОВІДНИК ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВЕНЕКСТРАКТОРА

(довжина 1000 мм)

Жорсткий провідник для одноразового венекстрактора використовується у випадках коли потрібне «моделювання» проходження провідника, та при ускладнені введення капронового провідника від набору венекстрактора одноразового виробництва ТОВ НВО «Каммед».

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення

- має наконечники на кінцях

- має отвір для закріплення марлевого тампона

- довжина провідника1000 мм

- діаметр провідника 1,2 мм; 1,6 мм

- підходить до венекстрактора одноразового виробництва ТОВ НВО «Каммед»

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки

- одягнути стерильні рукавички

- розпакувати

- одягти ручку до проксимального кінця провідника

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт полімерний провідник

- у місці зупинки робочого кінця провідника зробити розріз вени і вивести його назовні

- накласти шов на дистальний кінець вени

- дібрати полімерний екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени

- закріпити екстрактор на дистальному кінці провідника

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до венекстрактора, використовуючи отвір на його дистальному кінці

- обережно тягнучи ручку венекстрактора, видалити вену

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від венекстрактора

- після використання утилізувати у встановленому порядку

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.