ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ АСПІРАТОР

( Канюля Камана)

Внутрішньоматковий аспіратор використовується в гінекології для мануальної вакуумної аспірації порожнини матки – простого і безпечного методу проведення абортів та забору зразків ендометрію для аналізу.

- виготовлено з жорсткого нетоксичного полімеру;

- довжина робочої зони 228 мм;

- кольоровий конектор на проксимальному кінці (для визначення типорозміру);

- закритий дистальний кінець сферичної форми;

- два бокові отвори у формі ложки на дистальному кінці;

- мітки для визначення глибини ведення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити зовнішні статеві органи розчином антисептика;

- увести пристрій у порожнину матки, використовуючи мітки для визначення глибини ведення;

- підключити внутрішньоматковий аспіратор до вакуумуючого пристрою за допомогою конектора ;

- провести аспірацію порожнини матки (бокові отвори в формі ложки сприяють видаленню вмісту матки під час зворотного руху аспіратора);

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Кольор адаптера |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4.0 | Білий |
| 15 | 5.0 | Помаранчевий |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 21 | 7.0 | Жовтий |
| 24 | 8.0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.