ПРИСТРІЙ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ЕНДОМЕТРІЮ

( Пайпель)

Пристрій використовується в гінекології для вакуумної аспірації ендометрію з метою діагностики патології ендометрію у хворих з аномальними матковими кровотечами. Маніпуляція виконується без попереднього розширення шийки.

- виготовлено з жорсткого нетоксичного полімеру;

- довжина 240 мм;

- діаметр трубки 3 мм (F9);

- закритий дистальний кінець сферичної форми;

- боковий отвір на дистальному кінці;

- полімерний поршень всередині трубки;

- мітки для визначення глибини ведення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити зовнішні статеві органи розчином антисептика;

- увести пристрій у порожнину матки, використовуючи мітки для визначення глибини ведення;

- потягнувши поршень на себе, провести аспірацію ендометрію для аналізу;

- обережно вийняти пристрій;

- натиснувши на поршень, випустити аспірований  біоматеріал у наперед підготовлений лабораторний посуд;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.