БАНКА-ЄМНІСТЬ

ДЛЯ ПОДАЧІ ХАРЧОВИХ СУМІШІВ.

Банка-ємність використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології для регульованої подачі рідких харчових сумішей пацієнту.

- ємність з нетоксичного полімеру об'ємом 600 мл;

- шкала для вимірювання об'єму рідини;

- крапельний дозатор;

- прозора трубка-подовжувач ;

- конектор Луєр-Лок на дистальному кінці;

- перехідник Луєр-Жане;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- переконатися, що крапельний дозатор знаходиться в положенні «закрито» (значок перекресленої краплі повинен знаходиться навпроти виступу- «дзьобика»);

- наповнити банку-ємність рідкою харчовою сумішшю на 2/3 її об'єму;

- перевірити, чи щільно закрита повітряна пробка біля дна банки;

- щільно закрити наповнену банку кришкою;

- приєднати банку-ємність до введеного в травний тракт пацієнта зонда для ентерального харчування за допомогою конектора Луєр-Лок;

- використовувати перехідник Луєр-Жане для підключення зондів з адаптером Жане;

- закріпити перевернуту банку-ємність на штативі так, щоб місце з'єднання її подовжувача з зондом для ентерального харчування знаходилося на рівні пацієнта;

- відкрутити повітряну пробку біля дна банки;

- встановити швидкість подачі харчової суміші, повернувши крапельний дозатор;

- для повторного наповнення банки-ємності повернути крапельний дозатор в положення «закрито», закрутити повітряну пробку, від'єднати подовжувач від зонда для ентерального харчування;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.