БАНКА – ЗВОЛОЖУВАЧ КИСНЮ

БУЛЬБАШКОВОГО ТИПУ

Банка використовується для подачі кисню хворим які знаходяться на штучній вентиляції легень  та використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- об’ємом 600 мл;

- адаптер Жане для підключення кисневого катетера;

- шкала для виміру рідини;

- клапан скидання надлишкового тиску;

- прозора трубка-подовжувач довжиною 2000 мм ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- встановить банку на днище;

- наповнити банку очищеною водою  на 2/3 її об'єму;

- міцно закрити банку кришкою;

- підключити дренаж до банки, використовуючи адаптер Жане ;

- відкрити вентиль редуктору кисневого балону, який з’єднаний з  банкою-зволожувачем;

- відрегулювати швидкість подачі кисню до 4-5 л/ хв.;

- клапан скидання надлишкового тиску на кришці банки - зволожувача регулює рівномірність подачі кисню;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017