СТИЛЕТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ  ЕНДОТРАХЕАЛЬНОЇ ТРУБКИ

Стилет для встановлення ендотрахеальної трубки використовується в анестезіології та реаніматології для ендотрахеальної інтубації.

- Гнучкий металевий стилет в пластиковому чохлі;

- довжина 250 - 350 мм;

- для зручності вигнутий проксимальний кінець;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- нанести лубрикант на зовнішню поверхню ендотрахеальної трубки;

- злегка відкинути голову пацієнта назад;

- увести клинок ларингоскопа у ротову порожнину через правий кут рота;

- після досягнення кінцем клинка кореня язика, змістити язик пацієнта клинком ларингоскопа вліво і натиснути кінцем клинка ларингоскопа на основу язика над входом до гортані (не тисніть на надгортанник), підтягуючи ларингоскоп догори ;

- за потреби видалити відсмоктувачем виділення із ротової порожнини та горла;

- візуалізувати усю голосову щілину ;

- взяти ендотрахеальну трубку у праву руку і ввести через правий кут рота між голосовими зв’язками (використовуйте мітки для визначення глибини введення);

- за потреби використовуючи стилет, який можна вигнути згідно анатомічних особливостей пацієнта,  також можна

регулювати довжину стилета, вигинаючи дистальний кінець на потрібній глибині;

- виходячи з діаметрів стилетів, застосовувати до різних діаметрів ендотрахеальної трубки;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір , Fr | Діаметр мм | Довжина , мм | Колір стилету |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2,3 | 250 | Помаранчевий |
| 10 | 3,3 | 300 | Білий |
| 14 | 4,6 | 350 | Зелений |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.