ІРИГАЦІЇНА СИСТЕМА ДЛЯ ФІЗІОДИСПЕНСЕРА

(для  NSK та  W&H)

Іригаційна система для фізіодиспенсера використовується в стоматологічній хірургії для охолодження кісної тканини при дентальній імплантації

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- діаметр насосного сегменту  6,0 мм або 8,0 мм;

- довжина насосного сегменту  85, 105, 120, 140мм ;

- на проксимальному кінці крапельниця з фільтром, та роликовим затискачем що регулює потік;

- відкритий дистальний кінець для під’єднання до інструменту;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перед застосуванням встановити роликовий затискач в положення «закрито»;

- ємність з розчином встановити на штатив, та «голкою» крапельниці проштрикнути пробку на ємності;

- встановити насосний сегмент у фізіодиспенсор, та впевнитись у надійній фіксації;

- відкрити роликовий затискач за крапельницею;

- шляхом  заповнення крапельниці, досягти повного заповнення іригаційної системи;

- закрити кришку фізіодиспенсора на помпі  і увімкнувши його досягти сталої роботи помпи;

- при вимиканні фізіодиспенсора або довгій перерві в роботі, в разі підтікання  рідини з крапельниці, використовувати роликовий затискач;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.