- Назначение:

Веноэкстрактор М-1 (торсионный) используется в сосудистой хирургии для удаления варикозноросширеных вен торсионным методом.

- Технические  характеристики и комплектность:

- изготовлено  из нержавеющей стали медицинского предназначения;

- стальной тросовий проводник с двухсторонним креплением  экстрактора и ручки;

- длина проводника1000 мм;

- диаметр проводника 1,5 мм;

- защитный металлический наконечник;

- 6 торсионных экстракторов диаметром 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм;

- стальная ручка;

- поставляется нестерильным.

- Предостережение:

- для профессионального использования ;

- обязательно стерилизовать перед использованием.

- Применение:

- простерилизовать методом стерилизации хирургических инструментов;

- одеть стерильные перчатки;

- прикрутить ручку к проксимальному концу проводника;

- прикрутить защитный наконечник к дистальному концу проводника;

- через разрез на верхнем участке выделенной вены ввести в ее просвет дистальный конец проводника;

- в месте остановки наконечника сделать разрез вены и вывести дистальный конец  проводника наружу;

- наложить  шов на дистальный конец  вены;

- открутить наконечник от проводника;

- подобрать экстрактор соответственно к диаметру выделенной вены;

- прикрутить экстрактор к дистальному концу проводника;

- если возникла потребность удалить вену в обратном направлении  – поменять местами ручку и экстрактор;

- прикрепить марлевый тампон или дренаж для венектомии к веноэкстрактору, используя отверстия на его дистальном конце ;

- осторожно тянуть ручку веноэкстрактора, удалить вену торсионным способом;

- отделить марлевый тампон или дренаж для венектомии от веноэкстрактора;

- наложить швы на коже раны.

- Назначение:

Веноэкстрактор М-2 «режущий стакан» используется в сосудистой хирургии для безлопастного удаления варикознорозширеных вен, в частности и таких, которые имеют  многочисленные рубцы после воспалительных процессов. Этот  тип веноэкстрактора позволяет взять участок вены для аорто-коронарного и других  видов шунтирования.

- Технические  характеристики и комплектность:

- изготовлено  из нержавеющей стали медицинского предназначения;

- стальной тросовый проводник с двухсторонним креплением экстрактора и ручки;

- длина проводника1000 мм;

- диаметр проводника 1,5 мм;

- защитный металлический наконечник;

- 6 экстракторов « режущий стакан» диаметром 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм;

- стальная ручка;

- поставляется нестерильным.

- Предостережение:

- для профессионального использования ;

- обязательно стерилизовать перед использованием.

- Применение:

- простерилизовать методом стерилизации хирургических инструментов;

- одеть стерильные перчатки;

- прикрутить ручку к проксимальному концу проводника;

- прикрутить защитный наконечник к дистальному концу проводника;

- через разрез на верхнем участке выделенной вены ввести в ее просвет дистальный конец проводника;

- в месте остановки наконечника сделать разрез вены и вывести дистальный конец  проводника наружу;

- наложить  шов на дистальный конец  вены;

- открутить наконечник от проводника;

- подобрать экстрактор соответственно к диаметру выделенной вены;

- прикрутить экстрактор к дистальному концу проводника

- если возникла потребность удалить вену в обратном направлении  – поменять местами ручку и экстрактор;

- прикрепить марлевый тампон или дренаж для венектомии к веноэкстрактору, используя отверстия на его дистальном конце ;

- осторожно тянуть ручку веноэкстрактора, удалить вену торсионным способом;

- отделить марлевый тампон или дренаж для венектомии от веноэкстрактора;

- наложить швы на коже раны.

- Назначение:

Веноэкстрактор М-3 (инверсионный) используется в сосудистой хирургии для удаления варикозноросширеных вен инверсионным методом.

- Технические характеристики и комплектность:

- изготовлено  из нержавеющей стали медицинского предназначения;

- стальной тросовый проводник с двухсторонним креплением экстрактора и ручки;

- длина проводника1000 мм;

- диаметр проводника 1,5 мм;

- защитный металлический наконечник;

- 6 инверсионных экстракторов диаметром 6,0;    7,5; 9,0; 11,0; 13,0; 15,0 мм;

- стальная ручка;

- поставляется нестерильным.

- Предостережение:

- для профессионального использования ;

- обязательно стерилизовать перед использованием.

- Применение:

- простерилизовать методом стерилизации хирургических инструментов;

- одеть стерильные перчатки;

- прикрутить ручку к проксимальному концу проводника;

- прикрутить защитный наконечник к дистальному концу проводника;

- через разрез на верхнем участке выделенной вены ввести в ее просвет дистальный конец проводника;

- в месте остановки наконечника сделать разрез вены и вывести дистальный конец  проводника наружу;

- наложить  шов на дистальный конец  вены;

- открутить наконечник от проводника;

- подобрать экстрактор соответственно к диаметру выделенной вены;

-прикрутить экстрактор к дистальному концу проводника

- если возникла потребность удалить вену в обратном направлении  – поменять местами ручку и экстрактор;

- прикрепить марлевый тампон или дренаж для венектомии к веноэкстрактору, используя отверстия на его дистальном конце ;

- осторожно тянуть ручку веноэкстрактора, удалить вену торсионным способом;

- отделить марлевый тампон или дренаж для венектомии от веноэкстрактора;

- наложить швы на коже раны.