КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧЕРЕЗШКІРНОГО ЧЕРЕЗПЕЧІНОЧНОГО ДРЕНУВАННЯ ЖОВЧНИХ ПРОТОК

за методом Сельдингера

Комплект використовується в хірургії для черезшкірного черезпечінкового дренування жовчних протоків за методом Сельдингера.

- катетер типу «свинячий хвіст» виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 300 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- «пігтейл» на дистальному кінці;

- дренажні отвори на внутрішній поверхні кінчика «пігтейл»;

- канюля Луєра;

- пункційна голка Хіба із нержавіючої сталі медичного призначення з змінним мандреном;

- довжина голки  220 або 320мм;

- діаметри голки G17;

- заточка робочого кінця «BackBevel» або «олівець»;

- на проксимальному кінці канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем;

- знімний мандрен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- набір полімерних бужів з відкритими дистальними кінцями конусної форми ;

- тросовий провідник з гнучким кінцем із нержавіючої сталі медичного призначення;

- прозорий полімерний подовжувач дренажу Луер-Лок-Жане  завдовжки 500мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці подовжувача;

- полімерний шкірний фіксатор із затяжною стрічкою;

- одноходовий краник;

- ін’єкційний вузол з латексною вставкою;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- знімний ін’єкційний вузол містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з мандреном;

- під час здійснення пункції за допомогою ультразвукового апарата провести пунктирну лінію до визначеної точки жовчної протоки ;

- вийняти мандрен із просвіту голки для діагностики;

- за потреби підключити до канюлі Луєра шприц, щоб узяти зразки рідини для аналізу;

- крізь просвіт голки ввести у жовчну протоку тросовий провідник під контролем рентгену чи ультразвуку;

- зафіксувати положення провідника і обережно вийняти голку;

- поступово розширити пункційний канал бужами, послідовно вводячи їх на провіднику, починаючи з найменшого діаметру;

- на провіднику ввести у жовчну протоку катетер типу «свинячий хвіст», використовуючи мітки для візуального визначення глибини введення;

- перевірити правильність положення катетера за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- обережно вийняти провідник;

- кінчик «пігтейл» згортається у просвіті жовчної протоки, фіксуючи положення катетера;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера за допомогою шкірного фіксатора із затяжною стрічкою;

- приєднати затисну канюлю Луєра до проксимального кінця катетера;

- підключити катетер до ємності для збору рідини, використовуючи подовжувач;

- за потреби підключити ін’єкційний вузол до канюлі Луєра для здійснення ін’єкцій медичних препаратів у жовчну протоку;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 6 | 2,0 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 3,0 |
| 10 | 3,3 |
| 12 | 4,0 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017