НАБІР ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЕНТА УРЕТРАЛЬНОГО «ПОДВІЙНИЙ СВИНЯЧИЙ ХВІСТ»

із відкритим дистальним кінцем

Набір для установки стента уретрального «подвійний свинячий хвіст» із відкритим дистальним кінцем використовується в урології для стентування верхніх сечовивідних шляхів за методом з метою тривалого відведення сечі із нирки у сечовий міхур.

- стент виготовлено з рентгеноконтрастного  термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина  стента  від 120  до 320мм;

- діаметр кінчиків «пігтейл» 20/20мм,  або 20/40мм;

- відкритий атравматичний конусний  дистальний кінець;

- дренажні отвори на внутрішній поверхні кожного кінчика «пігтейл»;

- бокові дренажні отвори на шині стента;

- мітки для визначення глибини введення;

- пушер (штовхач) із рентгеноконтрастного полімеру довжиною 430мм;

- тросовий провідник із нержавіючої сталі медичного призначення довжиною 1500 мм;

- затискачі 2 шт;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- процедуру проводити під місцевою анестезією;

- обробити зовнішній отвір уретри розчином антисептика;

- обробити стент стерильним гліцерином;

- за допомогою цистоскопа оглянути сечовий міхур і верхні сечовивідні шляхи;

- через просвіт цистоскопа увести провідник через верхні сечовивідні шляхи у ниркову миску під контролем рентгену чи ультразвуку;

- на провіднику меншим кільцем «пігтейл» уперед увести стент у сечовивідні шляхи, використовуючи мітки для визначення глибини введення;

- нанизати на провідник полімерний пушер (штовхач) і проштовхнути стент через верхні сечовивідні шляхи у ниркову миску під контролем рентгену чи ультразвуку при необхідності зафіксувати затискачем;

- вийняти провідник і пушер (штовхач);

- менший кінчик «пігтейл» повинен згорнутися у нирковій мисці, а більший – у сечовому міхурі, фіксуючи положення стента;

- контролювати положення стента за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- для видалення стента під місцевою анестезією через гнучкий цистоскоп у сечовий міхур увести щипці і захопити ними проксимальний кінець стента ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір стента Ch/Fr | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2.6 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017