КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАСТЕЗІЇ

Комплект використовується у анестезіології для епідуральної анестезії.

- катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина катетера 850 мм;

- діаметр катетера F 2,6 (0,85 мм);

- катетер з закритим дистальним кінцем сферичної форми з  трьома боковими отворами та маркуванням;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки катетера;

- голка Туохі  розміром G 17 (ø 1,5 мм) виготовлена з медичної сталі з вигнутим робочім кінцем;

- затискна канюля Луєра ;

- ін’єкційний вузол;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- провести місцеву анестезію;

- ввести голку Туохі в епідуральний простір;

- увести катетер у епідуральний простір через просвіт голки Туохі для встановлення епідурального катетера на глибину 3-5 см;

- зафіксувати положення катетера;

- обережно вийняти голку  Туохі;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера;

- підключити затисну канюлю Луєра до проксимального кінця катетера;

- підключити катетер до шприця за допомогою затисної канюлі Луєра та ін’єкційного вузла;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:  ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.