НАБІР ДЛЯ НЕФРОСТОМІЇ

(катетер на голці Хіба, заточка «олівець»)

Набір для нефростомії (катетер на голці Хіба, заточка «олівець») використовується в урології для черезшкірного дренування ниркової миски у разі гострої закупорки сечоводу чи ниркової миски.

- катетер типу «свинячий хвіст» виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина  катетера відповідае довжені голки;

- дистальний кінець конусної форми;

- «пігтейл» на дистальному кінці;

- дренажні отвори на внутрішній поверхні кінчика «пігтейл»;

- полімерна трубка-випрямляч;

- канюля Луєра на проксимальному кінці катетера;

- голка Хіба виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення G 15,17, 18;;

- довжина голки 220, 320 мм;

- заточка робочого кінця «олівець»;

- канюля Луєра з направником на проксимальному кінці голки ;

- з'ємний  мандрен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерна ручка на проксимальному кінці мандрена;

- адаптер Жане на проксимальному кінці подовжувача;

- полімерний шкірний фіксатор із затяжною стрічкою;

- ін’єкційний вузол з латексною вставкою;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- ін’єкційний вузол містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію у місці пункції;

- нанизати катетер на голку, використовуючи трубку-випрямляч;

- зняти трубку-випрямляч;

- надійно зафіксувати в руці канюлю голки з мандреном;

- під час здійснення пункції за допомогою ультразвукового апарата провести пунктирну лінію до визначеної точки ниркової миски;

- вийняти мандрен із просвіту голки;

- притримуючи введений катетер у сталому положенні, обережно вийняти пункційну голку;

- перевірити правильність положення катетера за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- кінчик «пігтейл» згортається у нирковій мисці, фіксуючи положення катетера;

- зафіксувати проксимальний кінець катетера за допомогою шкірного фіксатора із затяжною стрічкою;

- за потреби підключити до канюлі Луєра шприц, щоб узяти зразки рідини для аналізу;

- підключити катетер до сечозбірника, використовуючи подовжувач;

- за потреби підключити ін’єкційний вузол до канюлі Луєра для здійснення ін’єкцій медичних препаратів у ниркову миску;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір катетера Ch/Fr | Зовнішній діаметр катетера (мм) |
| --- | --- |
| 6 | 2,0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2.6 |
| 9 | 3,0 |
| 10 | 3,3 |
| 12 | 4,0 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.