НАБІР ГАСТРОСТОМІЧНИЙ ЧЕРЕЗШКІРНИЙ

Набір гастростомічний використовується у хірургії  для здійснення годування пацієнта через отвір в черевній порожнині у випадках коли людина не може приймати їжу природнім шляхом.

- виготовлено з медичного силікону

- довжина катетера 620 мм

- діаметр катетера 24 F /8,00мм

- голка ( 17 G/1,5 мм) з катетером (8F/ 2,6 мм)

- скальпель

- перехідник Жане-Луер з пробками

- тросовий провідник довжиною 1500мм

- затискач - кліпса

- шкірний фіксатор

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- помістити пацієнта в положення «на спині».

- увести ендоскоп гастростомічний у шлунок з одночасною ісуфляцією повітря.

- максимально підняти передню стінку шлунка гастроскопом і визначити місце максимально вираженої діафаноскопії.

- шкіру в місці передбачуваної гастростомії обробити антисептиками і обкласти стерильним операційним накриттям.

- здійснити місцеву анестезію шкіри, підшкірної жирової клітковини і апоневрозу.

- скальпелем здійснити розріз шкіри 3-5 мм завдовжки.

- через інструментальний канал ендоскопа ввести біопсійні щипці.

- голкою з катетером через розріз передньої черевної стінки проколоти апоневроз і передню стінку шлунка.

- вийняти голку.

- через просвіт катетера ввести у шлунок тросовий провідник і захопити його біопсійними щипцями.

- витягти ендоскоп, одночасно вивівши кінець тросового провідника  назовні.

- до виведеного через рот кінця тросового провідника, прикріпити петлю обробленого стерильним вазеліном гастростомічного катетера.

- поступово витягати торсовий провідник з черевної стінки, протягуючи катетер через стравохід у шлунок.

- вивести катетер через черевну стінку, так щоб «дзвіночок» на його кінці був щільно притиснутий зсередини до передньої стінки шлунка.

- використовуючи нанесені на трубку мітки, визначити оптимальне положення катетера.

- зовні зафіксувати катетер шкірним фіксатором із затяжною стрічкою.

- обрізати катетер на необхідну довжину.

- надягти на  катетер затискач – кліпсу та затиснути

- вставити в проксимальний кінець перехідник Жане-Луєр

та закрити його пробками.

- через 3-5 днів дещо послабити фіксацію диска з метою профілактики розвитку пролежнів.

- провести антибіотикотерапію впродовж доби до операції і доби після неї.

- почати харчування через трубку можна через 24 години після її встановлення.

- після використання утилізувати в установленому порядку

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів № UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.