НАБІР ГАСТРОСТОМІЧНИЙ ЧЕРЕЗШКІРНИЙ

Набір гастростомічний використовується у хірургії  для здійснення годування пацієнта через отвір в черевній порожнині у випадках коли людина не може приймати їжу природнім шляхом.

- виготовлено з медичного силікону;

- довжина катетера 620 мм;

- діаметр катетера 24 F /8,00мм;

- голка ( 17 G/1,5 мм) з катетером (8F/ 2,6 мм);

- скальпель;

- перехідник Жане-Луер з пробками;

- тросовий провідник довжиною 1500мм;

- затискач – кліпса;

- шкірний фіксатор ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- помістити пацієнта в положення «на спині»;

- увести ендоскоп гастростомічний у шлунок з одночасною ісуфляцією повітря;

- максимально підняти передню стінку шлунка гастроскопом і визначити місце максимально вираженої діафаноскопії;

- шкіру в місці передбачуваної гастростомії обробити антисептиками і обкласти стерильним операційним накриттям;

- здійснити місцеву анестезію шкіри, підшкірної жирової клітковини і апоневрозу;

- скальпелем здійснити розріз шкіри 3-5 мм завдовжки;

- через інструментальний канал ендоскопа ввести біопсійні щипці;

- голкою з катетером через розріз передньої черевної стінки проколоти апоневроз і передню стінку шлунка;

- вийняти голку;

- через просвіт катетера ввести у шлунок тросовий провідник і захопити його біопсійними щипцями;

- витягти ендоскоп, одночасно вивівши кінець тросового провідника  назовні;

- до виведеного через рот кінця тросового провідника, прикріпити петлю обробленого стерильним вазеліном гастростомічного катетера;

- поступово витягати торсовий провідник з черевної стінки, протягуючи катетер через стравохід у шлунок;

- вивести катетер через черевну стінку, так щоб «дзвіночок» на його кінці був щільно притиснутий зсередини до передньої стінки шлунка;

- використовуючи нанесені на трубку мітки, визначити оптимальне положення катетера;

- зовні зафіксувати катетер шкірним фіксатором із затяжною стрічкою;

- обрізати катетер на необхідну довжину;

- надягти на  катетер затискач – кліпсу та затиснути;

- вставити в проксимальний кінець перехідник Жане-Луєр

та закрити його пробками;

- через 3-5 днів дещо послабити фіксацію диска з метою профілактики розвитку пролежнів;

- провести антибіотикотерапію впродовж доби до операції і доби після неї;

- почати харчування через трубку можна через 24 години після її встановлення;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.