СТЕНТ БІЛІАРНИЙ

Стенти біліарні  використовується в хірургії  при лікуванні обструкції та стенозів жовчних протоків.

- виготовлено з термопластичного рентгеноконтрастного   нетоксичного полімеру

- довжина  стента     між   «пелюстками» від 30 мм до 150 мм (за замовленням)

- відкриті кінці мають конусну форму

- на кожному кінці знаходяться прорізані відігнуті пелюстки для фіксування стенту

- вісім  дренажних  отвори на шині стента

- стерилізовано оксидом етилену

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки

- одягнути стерильні рукавички

- розпакувати

- біліарні стенти встановлюються за допомогою системи доставки (розмір системи доставки має відповідати  робочому каналу ендоскопа)

- рекомендований провідник  діаметром 0,89 мм

- встановити стент потрібного розміру на центральну трубку системи доставки дистальним кінцем уперед (більш гостріший конус)

- розмістити по ренгеноконтрастним міткам на центральній трубці системи доставки

- завести по тросовому провіднику в ендоскоп  в зону встановлення

- контроль встановлення проводиться за допомогою рентгенапарата

- штовхачем (зовнішня трубка) здвинути стент та встановити в проток та перевірити його фіксацію

- вилучити систему встановлення, а потім тросовий провідник

- проконтролювати положення стенту та його фіксацію за допомогою рентгенапарату

- після використання утилізувати вироби у встановленому порядку

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Внутрішній діаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2,30 | 1,50 |
| 8 | 2,80 | 1,90 |
| 10 | 3,30 | 2,30 |
| 11,5 | 3,80 | 2,70 |

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.