СИСТЕМА ДОСТАВКИ СТЕНТА БІЛІАРНОГО

Система доставки стента біліарного  використовується в хірургії  при лікуванні обструкції та стенозів жовчних протоків.

- виготовлено з термопластичного   нетоксичного полімеру;

- складається з  центральної (направляючі) трубки з ренгеноконтрастними мітками (розташованими через 50мм );

- трубки – штовхача;

- рекомендовано для встановлення провідник діаметром 0,89 мм (провідник в комплект не входить);

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- біліарні стенти встановлюються за допомогою системи доставки (розмір системи доставки має відповідати  робочому каналу ендоскопа) ;

- рекомендований провідник  діаметром 0,89 мм;

- встановити стент потрібного розміру на центральну трубку системи доставки дистальним кінцем уперед (більш гостріший конус);

- розмістити по ренгеноконтрастним міткам на центральній трубці системи доставки;

- завести по тросовому провіднику в ендоскоп  в зону встановлення;

- контроль встановлення проводиться за допомогою рентгенапарата;

- штовхачем (зовнішня трубка) здвинути стент та встановити в проток та перевірити його фіксацію;

- вилучити систему встановлення, а потім тросовий провідник;

- проконтролювати положення стенту та його фіксацію за допомогою рентгенапарату;

- після використання утилізувати вироби у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.