НАБІР ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА

Набір для встановлення ЦВК (трьохканальний) використовується у судинній хірургії для тривалої катетеризації центральних вен (за методом Сельдінгера).

- Катетер виготовлений з поліуретану;

- м’який атравматичний кінчик;

- голка пряма, або V – подібна G18;

- система встановлення з тросовий J - провідником (ø0,89х0,035"довжина 600мм) ;

- дилататор;

- скальпель;

- шкірний зсувний фіксатор;

- шприц 10 мл;

- ін’єкційний вузол ;

- дві пробки-заглушки;

- стерилізовано оксидом етилену;

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

-    знімний ін’єкційний вузол містить натуральний латекс,   що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- Одягнути стерильні рукавички;

- Розпакувати;

- Обробити місце операції звичайним способом;

- Обкласти місце операції стерильними серветками;

- Визначити місце введення катетера на шкірі;

- За необхідності розрізати скальпелем місце введення катетера;

- Виділити потрібну судину за допомогою прямої голки і шприця;

- Від'єднати шприц;

- Ввести провідник (прямий або типу J) через  голку;

- Перевірити відповідність положення провідника в судині;

- Обережно вийняти пряму голку, фіксуючи положення провідника на тій самій глибині;

- По провіднику ввести ділататор для розширення каналу;

- Витягнути ділататор;

- Ввести катетер по провіднику плавними обертальними рухами;

- Перевірити відповідність положення катетера в судині;

- Витягнути провідник;

- Проконтролювати положення катетера в судині з допомогою рентген-апарата;

- Зафіксувати катетер до тіла рухомим метеликом або пластиром;

- підключити катетер до інфузійної системи за допомогою канюлі Луєра;

- між інфузіями підключити до катетера ін’єкційний вузол для заповнення катетера спеціальною рідиною чи додаткових ін’єкцій;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір катетера, F | Розмір дилататора, F | Діаметр катетера, мм | Робоча довжина катетера мм | Пропускна здатність, мл/хв.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | distal | proximal | middle |
| 7 | 8 | 2,4 | 200 | 50 | 10 | 10 |
| 8 | 9 | 2,7 | 200 | 60 | 18 | 18 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017